| 超纯水设备 23 项环境点检表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 合格标准 | 结果 | 备注 |
| 1 | 运行温度 | 5–35 ℃，最佳 20–25 ℃ | □合格 □不合格 | 附温湿度计照片 |
| 2 | 日温差 | ≤2 ℃/24 h | □合格 □不合格 | 空调设定记录 |
| 3 | 相对湿度 | 30 %–80 %RH，最佳 45 %–65 %RH | □合格 □不合格 | 除湿机开启确认 |
| 4 | 地面承重 | ≥150 kg/m² | □合格 □不合格 | 楼层荷载证明 |
| 5 | 地面平整度 | ±2 mm/2 m | □合格 □不合格 | 激光水平仪实测 |
| 6 | 洁净度 | 0.5 μm 颗粒 ≤3.52×10⁶ 个/m³（ISO 8 级） | □合格 □不合格 | 粒子计数器读数 |
| 7 | 距污染源 | 距化学品柜、垃圾站 >3 m | □合格 □不合格 | 现场尺量 |
| 8 | 震动速度 | <2.8 mm/s（手机测振 App） | □合格 □不合格 | 附测振截图 |
| 9 | 电磁干扰 | 与变频器、焊机距 >1 m | □合格 □不合格 | 现场照片 |
| 10 | 电源电压 | 单相 220 V±10 % 或三相 380 V±10 % | □合格 □不合格 | 万用表实测 |
| 11 | 电源频率 | 50 Hz±0.5 Hz | □合格 □不合格 | 频率计读数 |
| 12 | 零地电压 | <2 V | □合格 □不合格 | 万用表实测 |
| 13 | 接地电阻 | <4 Ω | □合格 □不合格 | 接地电阻仪记录 |
| 14 | UPS 后备时间 | ≥30 min（满载断电实测） | □合格 □不合格 | 附放电截图 |
| 15 | 进水温度 | 5–30 ℃，最佳 20–25 ℃ | □合格 □不合格 | 原水温度计 |
| 16 | 进水压力 | 0.15–0.5 MPa | □合格 □不合格 | 压力表实测 |
| 17 | 进水 TDS | <200 mg/L | □合格 □不合格 | 便携TDS笔 |
| 18 | 排水坡度 | ≥2 %，地漏 DN≥50 mm | □合格 □不合格 | 水平仪+尺量 |
| 19 | 正面检修通道 | ≥80 cm | □合格 □不合格 | 尺量拍照 |
| 20 | 两侧检修通道 | ≥60 cm | □合格 □不合格 | 尺量拍照 |
| 21 | 顶部空间 | ≥100 cm（换 UV 灯） | □合格 □不合格 | 尺量拍照 |
| 22 | 照明照度 | 工作台≥300 lx | □合格 □不合格 | 照度计实测 |
| 23 | 冬季伴热* | 伴热带 5 W/m，保温棉厚 30 mm（<0 ℃地区） | □合格 □不合格 | 北方项目必填 |

检查结论：

□ 全部合格，可以进入调试

□ 存在偏差，需整改后复验

检查人/日期：_______________

复核人/日期：_______________

*北方或高原项目必填，其余地区写“N/A”并划斜线。