	超纯水设备 23 项环境点检表

	序号
	检查项目
	合格标准
	结果
	备注

	1
	运行温度
	5–35 ℃，最佳 20–25 ℃
	□合格 □不合格
	附温湿度计照片

	2
	日温差
	≤2 ℃/24 h
	□合格 □不合格
	空调设定记录

	3
	相对湿度
	30 %–80 %RH，最佳 45 %–65 %RH
	□合格 □不合格
	除湿机开启确认

	4
	地面承重
	≥150 kg/m²
	[bookmark: _GoBack]□合格 □不合格
	楼层荷载证明

	5
	地面平整度
	±2 mm/2 m
	□合格 □不合格
	激光水平仪实测

	6
	洁净度
	0.5 μm 颗粒 ≤3.52×10⁶ 个/m³（ISO 8 级）
	□合格 □不合格
	粒子计数器读数

	7
	距污染源
	距化学品柜、垃圾站 >3 m
	□合格 □不合格
	现场尺量

	8
	震动速度
	<2.8 mm/s（手机测振 App）
	□合格 □不合格
	附测振截图

	9
	电磁干扰
	与变频器、焊机距 >1 m
	□合格 □不合格
	现场照片

	10
	电源电压
	单相 220 V±10 % 或三相 380 V±10 %
	□合格 □不合格
	万用表实测

	11
	电源频率
	50 Hz±0.5 Hz
	□合格 □不合格
	频率计读数

	12
	零地电压
	<2 V
	□合格 □不合格
	万用表实测

	13
	接地电阻
	<4 Ω
	□合格 □不合格
	接地电阻仪记录

	14
	UPS 后备时间
	≥30 min（满载断电实测）
	□合格 □不合格
	附放电截图

	15
	进水温度
	5–30 ℃，最佳 20–25 ℃
	□合格 □不合格
	原水温度计

	16
	进水压力
	0.15–0.5 MPa
	□合格 □不合格
	压力表实测

	17
	进水 TDS
	<200 mg/L
	□合格 □不合格
	便携TDS笔

	18
	排水坡度
	≥2 %，地漏 DN≥50 mm
	□合格 □不合格
	水平仪+尺量

	19
	正面检修通道
	≥80 cm
	□合格 □不合格
	尺量拍照

	20
	两侧检修通道
	≥60 cm
	□合格 □不合格
	尺量拍照

	21
	顶部空间
	≥100 cm（换 UV 灯）
	□合格 □不合格
	尺量拍照

	22
	照明照度
	工作台≥300 lx
	□合格 □不合格
	照度计实测

	23
	冬季伴热*
	伴热带 5 W/m，保温棉厚 30 mm（<0 ℃地区）
	□合格 □不合格
	北方项目必填



检查结论：
□ 全部合格，可以进入调试     
□ 存在偏差，需整改后复验    
                                    
检查人/日期：_______________
复核人/日期：_______________

*北方或高原项目必填，其余地区写“N/A”并划斜线。
